JKZC-100E海缆样品电压击穿试验仪
[image: image5.png]= Voltage Te

H;uJﬁJD

EERE & TREREW TRARFRIR (nk)

AT 8 (5)

_ _ _ _ _ i

Wi

ala| Cijk| @ =]

S

a1k

100
050
060
070
060

0504

JE R fE[Kv]

0404

030

0204

0104

om0, T T T T y T y T

0o 0 20 a0 0 50 60
WIS E B[]

100

R

s —




一．产品的制造和检验标准
1、GB1408.1-2016《绝缘材料电气强度试验方法》
2、GB1408.2-2016《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分：对应用直流电压试验的附加要求》
3、JJG 795-2016《耐电压测试仪检定规程》（替代 JJG 795-2004）
二．适用的试验方法标准
1、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
2、GB/T3333-1999《电缆纸工频击穿电压试验方法》
3、GB12913-2008《电容器纸》
4、ASTM D149-20《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
5、IEC 60243-1:2013《绝缘材料电气强度试验方法 第 1 部分：工频下试验》
（与 GB/T 1408.1-2016 等效）
三. 应用范围
主要适用于固体绝缘材料如电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试；该仪器采用计算机控制，可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理，并可存取、显示、打印。
4. 主要技术指标
	序号
	
	JKZC-100E海缆样品电压击穿试验仪

	1
	输入电压
	AC220V   50Hz

	2
	输出电压
	AC：0～100kV； DC：0～100kV 

	3
	输出功率
	10kVA

	4
	测量范围
	AC1～100kV； DC1～100kV

	5
	测量误差
	≤ 1.5％ F.S

	6
	升压速率
	0.1kV/s～10kV/s F.S 无极调压

	7
	耐压时间
	0～4H(不击穿的情况下永久保持电压）

	8
	漏电流
	1～30 mA可由计算机软件自由进行设定

	9
	电源
	交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率

	10
	功率
	11KW

	11
	试验环境
	温度：15 ～ 30℃，相对湿度：30%～65%能够稳定运行。

	12
	外形尺寸
	设备尺寸：1630×1150×1970mm  包装尺寸 1740×1290×1820mm

	13
	设备自重
	设备重量340kg  包装后重量420kg

	14
	接地要求
	仪器需要单独接地，接地附合国家标准要求，金属棒深埋地下至少要1.5米以下


五. 结构原理及特点
本设备主要由：触屏控制系统、蓝牙通讯系统，无极调压系统、升压系统(高压变压器)、测量系统、放电系统、电极、油箱、电极定位架、计算机数据处理系统、软件等组成。
[image: image1.jpg]



升压系统(高压变压器)
[image: image2.jpg]



试验仓内部  自动放电棒、高压变压器、电极架和电极、油盒
六.触屏控制系统、计算机系统及软件包
触屏控制系统是我公司最新研发的功能强大、操作简单、显示直观。本仪器采用触摸屏控制，通过人机对话方式，完成对、绝缘介质的工频电压击穿，工频耐压试验。
[image: image3.jpg]R oE e Y

oo il B ctiE

AIEHE| 0.0 kv
HpER| 0.0 [ kV/S

P

— RS

1

THE®EE
THESHIA0,
T





触屏操作界面
[image: image4.png]AR R R )

By| TEEE F BE £F Bk WA FFBE RPN
(kV/s) V) (mA) (mm) (kV/mm) ()
1 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
2 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
3 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
4 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
5 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
6 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
7 10. 000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
8 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
9 10.000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
10 |0. 000 0.000 | 0.00 0.000 | 0.000 0
ey <y iy




触屏下载界面
通过触摸屏可以简单的参数设定完成所有试验，可以U盘导出试验结果。但是不会有试验过程的曲线图。如果需要曲线图则需要连接电脑。
[image: image6.png][+l ala| D)k =] =[a]s|

450

400+

B0

0

g 250

KV

200

150

100

HRBER

El

D
Wi s

e




     
电脑主界面
[image: image7.jpg]


     
试验处理界面
1、试验过程中可动态绘制出试验曲线，试验的曲线可以多种颜色叠加对比，局部放大，曲线上任意一段可进行区域放大分析；
2、可对试验数据进行编辑修改，灵活适用；
3、试验条件及测试结果等数据可自动存储；
4、试验报告格式灵活可变，适用于不同用户的不同需求；
5、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定；
6、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑；
7、过电流保护装置有足够的灵敏度，能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源；
8、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用，不需为保护仪器而定期停机。
9、耐压试验时有自动稳压功能（不受电网电压波动影响）。
试验软件是我公司最新研发的功能强大、操作简单、显示直观的试验软件系统。
本仪器还可采用计算机控制，过人机对话方式，完成对、绝缘介质的工频电压击穿，工频耐压试验。本仪器属我公司首创，为我公司专利产品，专利号：ZL  2017 2 1731210.3  
七.高压击穿设备安全说明：
1、设备要安装单独的保护地线。接保护地线，主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注：因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
3、试验放电装置，随主机为一体化，改进了以往单独配备一根放电杆的功能。
4、安全防护：
①门联锁保护
②过压过流保护
③高压警示灯
④急停按钮
⑤放电报警
⑥漏电保护开关
高温装置
A温度范围：室温-95℃（变压器油）室温-200℃（苯甲基硅油）
B加热功率：2-3.5Kw（不同油箱尺寸功率不同）
C试验箱尺寸：300mm×200mm×150㎜（五万伏）（不同测量范围油箱尺寸不同）
D控度精度：±1℃
E温度梯度：±3℃-±5℃（不同油箱尺寸）
