JJF 1071-2000

[image: image1.png]



中华人民共和国国家计量技术规范

                                 JJF ××××─××××

[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image3]
基带衰落模拟器校准规范
Calibration Specification for Baseband Fading Simulator
（征求意见稿）
××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

[image: image4]
国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布
基带衰落模拟器校准规范

Calibration Specification for 

Baseband Fading Simulator

[image: image5]
      归 口 单 位：全国无线电计量技术委员会

      起 草 单 位：工业和信息化部通信计量中心

本规范委托全国无线电计量技术委员会负责解释
本规范主要起草人：

郭隆庆（工业和信息化部通信计量中心）
周  峰（工业和信息化部通信计量中心）
参加起草人：   

冉志强（工业和信息化部通信计量中心）
目       录


引言
（II）
11 范围
（
）
12 引用文件
（
）
3 概述
（1）
4 计量特性
（1）
4.1 参考晶体振荡器
（1）
4.2 路径损耗
（1）
4.3 多普勒频移
（1）
4.4 频率响应
（1）
4.5直流偏置电压
（1）
4.6 频谱纯度
（1）
4.7 路径时延
（1）
4.8 I/Q不平衡
（1）
5 校准条件
（1）
5.1 环境条件
（2）
5.2 校准用设备
（2）
6 校准项目和校准方法
（2）
6.1 外观及工作正常性检查
（3）
6.2 参考晶体振荡器频率准确度
（3）
6.3 路径损耗
（3）
6.4 多普勒频移
（3）
6.5 频率响应
（4）
6.6 直流偏置电压
（4）
6.7 频谱纯度
（5）
6.8 路径时延
（5）
6.9 I/Q不平衡
（5）
6.10 信道通路直通
（6）
6.11 功能检查
（6）
7 校准结果表达
（7）
8 复校时间间隔
（8）
附录A 校准记录表格
（9）
附录B 校准证书内页格式
（14）
附录C 不确定度评定实例
（19）


引    言

本校准规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范针对基带衰落模拟器的校准方法，分别从参考晶体振荡器频率准确度、路径损耗、多普勒频移、频率响应、直流偏置电压、频谱纯度、路径时延、I/Q不平衡、信道通路直通、功能检查方面进行了规定，并在附录中给出了校准项目的测量不确定度评定示例。

本规范为首次发布。

基带衰落模拟器校准规范

1 范围

本校准规范适用于新制造、使用中和修理后的基带衰落模拟器的校准。
2 引用文献
JJF 1286-2011 无线信道模拟器校准规范

3 概述
基带衰落模拟器对输入信号进行抽样，利用数字信号处理算法对抽样数字序列进行处理，然后将处理后的数字序列经过数模转换、滤波等环节输出，能够完全参数化的实时仿真建立信号传播环境模型，模拟多普勒频移、瑞利衰落、莱斯衰落等信号传播特征，具备GSM、CDMA、WLAN等无线通信标准的信道模拟能力，主要用于无线通信设备和产品的研发、制造和评估。
4 计量特性
4.1 参考晶体振荡器

频率：10 MHz
准确度：1×10-6
4.2 路径损耗
路径损耗范围：0 dB~50 dB
路径损耗最大允许误差：±0.3 dB
4.3 多普勒频移

多普勒频移范围：0.1 Hz~1600 Hz
多普勒频移最大允许误差：±1%
4.4 频率响应

频率范围：5 Hz~160 MHz

频率响应：-0.6 dB~+0.1 dB

4.5 直流偏置电压
直流电压范围：-2 V~2 V 
直流电压最大允许误差：±2 mV
4.6 频谱纯度：<-60 dB 
4.7 路径时延
路径时延范围：0 μs~1600 μs
路径时延最大允许误差：±5 ns
4.8 I/Q不平衡：

I/Q时延不平衡：±2 ns
I/Q幅度不平衡：±0.25 dB

I/Q相位不平衡：± 0.8 (
注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。
5 校准条件

5.1 环境条件
5.1.1 环境温度：23 ℃±5 ℃
5.1.2 相对湿度：20%~80%
5.1.3 电源要求：(220±11) V、(50±1) Hz
5.1.4 周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。
5.2 校准用设备

5.2.1 信号发生器
频率范围：5 Hz~160 MHz 
输出功率电平范围：-60 dBm~+10 dBm

功率电平最大允许误差：±1.0 dB

5.2.2 频率计数器
频率范围：5 Hz~160 MHz
准确度：1×10-7
5.2.3 电压表
直流电压测量范围：-3 V~3 V
最大允许误差：±0.02%

5.2.4 频谱分析仪

频率范围：5 Hz~480 MHz
电平测量范围：-100 dBm~+10 dBm
线性度最大允许误差：±0.1 dB

5.2.5 网络分析仪

频率范围：5 Hz~160 MHz

幅度测量最大允许误差：±0.08 dB
相位测量最大允许误差：±0.2 °
6 校准项目和校准方法
校准项目一览表见表1。
表1 校准项目表

	序号
	项目名称

	1
	外观及工作正常性检查

	2
	参考晶体振荡器频率准确度

	3
	路径损耗

	4
	多普勒频移

	5
	频率响应

	6
	直流偏置电压

	7
	频谱纯度

	8
	路径时延

	9
	I/Q不平衡

	10
	信道通路直通

	11
	功能检查


6.1 外观及工作正常性检查

6.1.1 基带衰落模拟器应有说明书及全部配套附件。
6.1.2 基带衰落模拟器各开关、旋钮、按键等应安装牢固，调节正常。仪表不应有影响电气性能的机械损伤。
6.1.3 接通电源后，基带衰落模拟器应能正常工作，指示器显示正常，各功能按钮切换正常。
6.1.4 进行以下校准时，基带衰落模拟器及校准用设备应按规定时间预热。
6.2 参考晶体振荡器频率准确度
6.2.1 仪表连接如图1所示。

[image: image6.emf]10MHz

参

考输出

基带衰落模拟器 频率计数器

射频输入


图1 参考晶体振荡器频率准确度

6.2.2 将基带衰落模拟器参考输出连接频率计数器的输入端，由频率计数器读出参考频率的实际值fs。并记录于附录A表A.1。

6.3 路径损耗
6.3.1 仪表连接如图2所示。信号发生器输出连接基带衰落模拟器信道1的I路输入，基带衰落模拟器信道1的I路输出连接频谱分析仪输入。

[image: image7.emf]10MHz

参考

基带衰落模拟器 频谱分析仪

射频

输入

信号发生器

I

路

输入

I

路

输出

10MHz

参考


图2 路径损耗
6.3.2 设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率，或根据技术要求选择。
6.3.3 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0。
6.3.4 频谱分析仪中心频率设为f，设置适当的参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽。将标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，选择标记相对测量功能。

6.3.5 设置被校基带衰落模拟器路径损耗值ΔL，读取频谱分析仪标记的电平测量结果，并记录于附录A表A.2。
6.3.6 改变路径损耗值ΔL，重复步骤6.3.5。
6.3.7 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.3.1~6.3.6。

6.4 多普勒频移
6.4.1 仪表连接如图2所示。

6.4.2 设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率，或根据技术要求选择。
6.4.3 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为1，多普勒频移设置0。
6.4.4 频谱分析仪中心频率设为f，设置适当的分辨力带宽、扫描点数，将标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，选择标记相对测量功能。
6.4.5 设置被校基带衰落模拟器多普勒频移ΔfD，频谱分析仪扫频宽带设置大于2×ΔfD，重新将标记设置在峰值电平处，读取频谱分析仪标记的频率测量结果，并记录于附录A表A.3。
6.4.6 改变多普勒频移ΔfD，重复步骤6.4.5。
6.4.7 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.4.1~6.4.6。

6.5 频率响应

6.5.1 网络分析仪的起始和终止频率设为基带衰落模拟器频率范围，选择S21幅度测量模式，然后进行直通校准。 
6.5.2 仪表连接如图3所示。将网络分析仪输出连接基带衰落模拟器信道1的I路输入，基带衰落模拟器信道1的I路输出连接网络分析仪的输入。

[image: image8.emf]基带衰落模拟器

网络分析仪

I

路

输入

I

路

输出


图3 频率响应

6.5.3 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0。
6.5.4 在网络分析仪上读取参考频点的测量结果AR，然后分别读取频率范围内测量结果的最大值和最小值A，则频率响应Δ由公式（1）计算得到，记录于附录A表A.4中：


[image: image9.wmf]R

A

A

-

=

D








（1）

6.5.5 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.5.2~6.5.4。

6.6直流偏置电压
6.6.1 仪表连接如图4所示，将基带衰落模拟器信道1的I路输出连接到电压表。

[image: image10.emf]基带衰落模拟器 电压表


图4 直流偏置电压
6.6.2 基带衰落模拟器调制项设为多普勒模式，多普勒频移比率设为0，设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，直流偏置电压设为U，校准电平点应至少选择低、中、高三个电平点，或根据技术要求选择。

6.6.3 电压表设为直流电压测量模式，读取电压表测量结果，并记录于附录A表A.5。

6.6.4 改变直流偏置电压值U，重复步骤6.6.2~6.6.3。
6.6.5 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.6.1~6.6.4。

6.7 频谱纯度
6.7.1 仪表连接如图2所示。
6.7.2设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点应至少选择基带衰落模拟器低、中、高三个频段，每个频段内选择一个频点，或根据技术要求选择。
6.7.3 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0。
6.7.4 设置频谱分析仪中心频率为f，设置适当的参考电平、输入衰减、分辨力带宽和扫频带宽。将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，记录标记处的电平值P1，并记录在附录A表A.6中。

6.7.5 将频谱分析仪的中心频率分别设为2 f、3 f和1/2 f，使用标记功能（Marker）分别读出三个频率点的功率电平P2、P3和P1/2，并记录在附录A表A.6中。

6.7.6 分别使用公式（2）、公式（3）和公式（4）计算载波频率为f的二次谐波、三次谐波和1/2次谐波，并记录在附录A表A.6中。

二次谐波        
[image: image11.wmf]1

2

2

P

P

a

-

=









（2）

三次谐波        
[image: image12.wmf]1

3

3

P

P

a

-

=









（3）

1/2次谐波       
[image: image13.wmf]1

2

/

1

2

/

1

P

P

a

-

=








（4）

6.7.7 改变基带衰落模拟器的输出频率f，重复步骤6.7.2～6.7.6。
6.7.8 设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率，或根据技术要求选择。
6.7.9 设置频谱分析仪中心频率为f，将频谱分析仪的标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，记录标记处的功率电平值PC，并记录在附录A表A.7中。

6.7.10 设置频谱分析仪的中心频率为杂散测量频率点fs，使用标记功能读出该杂散频率点的功率电平Ps，并记录在附录A表A.7中。

6.7.11 使用公式（5）计算非谐波频谱纯度，并记录在附录A表A.7中。


[image: image14.wmf]c

s

s

P

P

a

-

=












（5）

6.7.12 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.7.1~6.7.11。

6.8 路径时延

6.8.1 仪表连接如图3所示。

6.8.2 基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0，路径时延设为0s。

6.8.3 网络分析仪设置适当的起始和终止频率，选择S21时延测量模式，然后进行直通校准。 

6.8.4 设置被校基带衰落模拟器路径时延D，在网络分析仪上读取测量结果，并记录于附录A表A.8中。
6.8.5改变路径时延D，重复步骤6.8.3~6.8.4。
6.8.6 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.8.1~6.8.5。

6.9 I/Q不平衡

6.9.1 I/Q时延不平衡
6.9.1.1 仪表连接如图3所示。

6.9.1.2 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0。

6.9.1.3 网络分析仪的起始和终止频率设为基带衰落模拟器频率范围，选择S21时延测量模式，然后进行直通校准。 

6.9.1.4 分别将网络分析仪的输出和输入端口连接到信道1的Q路输入和Q路输出端口，读取网络分析仪测量结果，并记录于附录A表A.9中。
6.9.1.5 改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.9.1.1~6.9.1.4。

6.9.2 I/Q幅度不平衡
6.9.2.1 仪表连接如图3所示。

6.9.2.2 设置同6.9.1.2。
6.9.2.3 网络分析仪的起始和终止频率设为基带衰落模拟器频率范围，选择S21幅度测量模式，然后进行直通校准。 

6.9.2.4 分别将网络分析仪的输出和输入端口连接到信道1的Q路输入和Q路输出端口，读取网络分析仪测量结果，并记录于附录A表A.10中。
6.9.2.5改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.9.2.1~6.9.2.4。
6.9.3 I/Q相位不平衡

6.9.3.1仪表连接如图3所示。

6.9.3.2 设置同6.9.1.2

6.9.3.3 网络分析仪的起始和终止频率设为基带衰落模拟器频率范围，选择S21相位测量模式，然后进行直通校准。
6.9.3.4 分别将网络分析仪的输出和输入端口连接到信道1的Q路输入和Q路输出端口，读取网络分析仪测量结果，并记录于附录A表A.11中。
6.9.3.5改变连接基带衰落模拟器其他测试信道和端口，重复步骤6.9.3.1~6.9.3.4。
6.10 信道通路直通

6.10.1 仪表连接如图2所示。
6.10.2 设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率，或根据技术要求选择。
6.10.3 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多普勒模式，多普勒频移比率设为0，打开直通功能。
6.10.4 频谱分析仪中心频率设为f，扫频带宽1 kHz，分辨力带宽自动，扫描时间自动，将标记功能（Marker）打开，设置在峰值电平处，记录标记处的电平值，记录于附录A表A.12中。

6.11 功能检查
6.11.1 瑞利衰落模拟（频域）功能检查
6.11.1.1 仪表连接如图2所示。

6.11.1.2 设置信号发生器输出正弦波信号，电平为-10dBm，频率为f，校准频点通常选择基带衰落模拟器的中心频率。
6.11.1.3 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为瑞利衰落模式，多普勒频移设为100Hz。
6.11.1.4 频谱分析仪中心频率设为f，扫频带宽1 kHz，分辨力带宽10Hz，扫描时间大于20s。使用频谱分析仪标记（Marker）的Delta功能，验证频谱分析仪上的信号是否呈现带宽约为200 Hz的“标准瑞利频谱”的形状。在频谱分析仪上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A表A.13中。
6.11.2 瑞利衰落模拟（时域）功能检查
6.11.2.1 仪表连接如图2所示。

6.11.2.2 设置同6.11.1.2。
6.11.2.3 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为瑞利衰落模式，多普勒频移设为100Hz。
6.11.2.4 频谱分析仪中心频率设为f，扫频带宽设为零扫宽，分辨力带宽100kHz，扫描时间100ms。验证频谱分析仪上的信号是否呈现快速波动。在频谱分析仪上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A表A.14中。
6.11.3 莱斯衰落模拟功能检查
6.11.3.1 仪表连接如图2所示。

6.11.3.2 设置同6.11.1.2。
6.11.3.3 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为莱斯衰落模式，多普勒频移设为100Hz，多普勒频移比率设为0。
6.11.3.4 频谱分析仪中心频率设为f，扫频带宽1 kHz，分辨力带宽10Hz，扫描时间大于20s。使用频谱分析仪标记（Marker）的Delta功能，验证频谱分析仪上的信号是否呈现 “标准莱斯频谱”的形状，该“标准莱斯频谱”为带有100Hz多普勒频偏的视距信号，即带宽约为200 Hz的瑞利衰落信号，且中心频率f处会有一个载波信号。在频谱分析仪上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A表A.15中。
6.11.4 对数正态衰落模拟功能检查
6.11.4.1 仪表连接如图2所示。

6.11.4.2 设置同6.11.1.2。
6.11.4.3 被校基带衰落模拟器设置信道1的一条路径打开，其余路径关闭，被校路径的损耗设置为0 dB，调制项设置为多数正态衰落模式，对数正态标准偏移为8dB。
6.11.4.4 频谱分析仪中心频率设为f，扫频带宽设为零扫宽，分辨力带宽100kHz，扫描时间30s。验证频谱分析仪上是否呈现波动信号。在频谱分析仪上选择文件保存功能，保存图形记录于附录A表A.16中。
7 校准结果表达
校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，推荐为1年。
附录A 
校准记录表格

表A.1  参考晶体振荡器频率准确度
	标称值/MHz
	实测值fS/MHz
	不确定度/Hz

	10
	 
	 


表A.2  路径损耗

	信道
	路径
	频率
	标称值

ΔL /dB
	下限/dB
	实测值/dB
	上限/dB
	不确定度/dB

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表A.3  多普勒频移

	信道
	路径
	标称值ΔfD /Hz
	下限/Hz
	实测值/Hz
	上限/Hz
	不确定度/Hz

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表A.4  频率响应

	信道
	频率范围
	测量点
	下限/dB
	实测值/dB
	上限/dB
	不确定度/dB

	
	
	最大值
	----
	
	
	

	
	
	最小值
	
	
	----
	----

	
	
	最大值
	----
	
	
	

	
	
	最小值
	
	
	----
	----


表A.5  直流偏置电压
	信道
	示值U/mV
	下限/mV
	实测值/mV
	上限/mV
	不确定度/mV

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.6 频谱纯度——谐波失真
	信道
	测试项目
	频率/MHz
	载波功率P1/dBm
	谐波功率Pn/dBm
	实测值/dBc
	上限/dBc
	不确定度/dBc

	
	二次谐波
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	三次谐波
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1/2次谐波
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表A.7 频谱纯度——杂散信号、非谐波
	信道
	电平L/dBm
	载波频率f/MHz
	杂散信号频率fs/MHz
	载波功率Pc/dBm
	杂散信号功率Ps/dBm
	实测值/dBc
	上限/dBc
	不确定度/dBc

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A.8 路径时延

	信道
	标称值D/μs
	下限/μs
	实测值/μs
	上限/μs
	不确定度/μs

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.9 I/Q时延不平衡
	信道
	下限/ns
	实测值/ns
	上限/ns
	不确定度/ns

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表A.10 I/Q幅度不平衡
	频率范围
	信道
	下限/dB
	实测值/dB
	上限/dB
	不确定度/dB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.11 I/Q相位不平衡
	频率范围
	信道
	下限/°
	实测值/°
	上限/°
	不确定度/°

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表A.12信道通路直通功能检查

	信道
	输入功率/dBm
	实测值/dBm
	不确定度/dB

	
	
	
	

	
	
	
	


表A.13瑞利衰落模拟（频域）功能检查
	信道
	图形

	
	

	
	


表A.14 瑞利衰落模拟（时域）功能检查
	信道
	图形

	
	

	
	


表A.15 莱斯衰落模拟功能检查
	信道
	图形

	
	

	
	


表A.16对数正态衰落模拟功能检查
	信道
	图形

	
	

	
	


附录B 
校准证书内页格式
表B.1  参考晶体振荡器频率准确度
	标称值/MHz
	实测值/MHz
	不确定度/Hz

	10
	 
	 


表B.2  路径损耗

	信道
	路径
	频率
	标称值/dB
	实测值/dB
	不确定度/dB

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表B.3  多普勒频移

	信道
	路径
	标称值/Hz
	实测值/Hz
	不确定度/Hz

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表B.4  频率响应

	信道
	频率范围
	实测值/dB
	不确定度/dB

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.5  直流偏置电压

	信道
	示值/mV
	实测值/mV
	不确定度/mV

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.6 频谱纯度——谐波失真
	信道
	测试项目
	频率/MHz
	实测值/dBc
	不确定度/dB

	
	二次谐波
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	三次谐波
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1/2次谐波
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表B.7 频谱纯度——杂散信号、非谐波
	信道
	电平L/dBm
	载波频率f/MHz
	实测值/dBc
	不确定度/dB

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表B.8 路径时延

	信道
	标称值/μs
	实测值/μs
	不确定度/μs

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.9 I/Q时延不平衡
	信道
	实测值/ns
	不确定度/ns

	
	
	

	
	
	

	
	
	


表B.10 I/Q幅度不平衡
	频率范围
	信道
	实测值/dB
	不确定度/dB

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.11 I/Q相位不平衡
	频率范围
	信道
	实测值/°
	不确定度/°

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.12信道通路直通功能检查

	信道
	输入功率/dBm
	实测值/dBm
	不确定度/dB

	
	
	
	

	
	
	
	


表B.13瑞利衰落模拟（频域）功能检查

	信道
	图形

	
	

	
	


表B.14 瑞利衰落模拟（时域）功能检查

	信道
	图形

	
	

	
	


表B.15 莱斯衰落模拟功能检查

	信道
	图形

	
	

	
	


表B.16对数正态衰落模拟功能检查

	信道
	图形

	
	

	
	


附录C 不确定度评定实例

C.1参考晶体振荡器输出频率不确定度评定

C.1.1 不确定度来源

（1）频率计测量准确度引入的不确定度u1；

（2）频率计在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；

（3）频率计分辨力引入的不确定度u3。

C.1.2 不确定度分析

（1）频率计测量准确度引入的不确定度u1
由频率计的指标说明书得到，频率测量准确度a1＝5×10-8，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image15.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1=2.89×10-8
（2）频率计在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2；

使用频率计对基带衰落模拟器参考晶体振荡器输出频率重复测量10次，测量结果如下表C.1：
表C.1 参考晶体振荡器输出频率测量结果
	测量次数
	频率计实测值(MHz)

	1
	10.0000005

	2
	10.0000005

	3
	10.0000005

	4
	10.0000005

	5
	10.0000005

	6
	10.0000005

	7
	10.0000005

	8
	10.0000004

	9
	10.0000005

	10
	10.0000005


则单次测量结果的试验标准差s =
[image: image16.wmf]x

n

x

n

i

i

x

/

1

)

(

1

2

-

-

å

=

≈3.2×10-9
标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=3.2×10-9
（3）频率计的频率分辨力引入的不确定度u3。

由实际频率计指标说明书得到，当测量频率为10MHz时，频率计的频率分辨力为0.1Hz，则分辨力引入的相对误差a3＝5×10-9，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3=
[image: image17.wmf]3


    标准不确定度u3= a3/ k3≈2.89×10-9
C.1.3 不确定度合成
表C.2参考晶体振荡器输出频率不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	频率计测量准确度
	B
	5×10-8
	均匀分布
	
[image: image18.wmf]3


	2.89×10-8

	2
	频率计读数重复性
	A
	/
	/
	/
	3.2×10-9

	3
	频率计分辨力
	B
	0.5×10-9
	均匀分布
	
[image: image19.wmf]3


	0.289×10-9


合成标准不确定度：uc =
[image: image20.wmf]å

=

3

1

2

i

i

u

 ≈2.9×10-8

扩展因子k＝2，扩展不确定度Ur＝k uc≈6×10-8。

C.2 路径损耗不确定度评定
C.2.1 不确定度来源

（1）频谱分析仪幅度测量线性引入的不确定度分量u1
（2）系统失配引入的不确定度u2
（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
C.2.2 不确定度分析

（1）频谱分析仪幅度测量线性引入的不确定度分量u1
由频谱分析仪的指标说明书得到，其幅度线性最大允许误差a1＝0.07dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image21.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.040dB

（2）系统失配引入的不确定度u2
由失配引入的标准不确定度可用下式表示：


[image: image22.wmf]2

/

1

4

21

4

21

2

2

2

22

2

22

2

2

11

2

11

2

2

)]

(

)

(

)

(

[

2

686

.

8

e

b

L

G

e

b

L

e

b

G

s

s

s

s

s

s

u

+

G

G

+

+

G

+

+

G

=


S11b, S 12b, S 21b 和 S 22b 为基带衰落模拟器路径损耗在参考位置（0 dB）的S参数；S 11e, S 12e, S 21e 和 S 22e为基带衰落模拟器路径损耗在测量位置的S参数；ΓG 和 ΓL 为源端和负载端的反射系数。

基带衰落模拟器输出端口和频谱分析仪输入端口都接有匹配衰减器，其反射系数|ΓL|=0.03，|Γg|=0.03。

当路径损耗在参考位置（0dB）时S11b =0.05，S22b =0.05，S21b =0.95；路径损耗在10dB时S 11e =0.05，S22e =0.05，S 21e =0.316，

则u2≈0.019dB

（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
路径损耗为10dB时对被校基带衰落模拟器重复测量10次，测量结果如下表C.3：

表C.3 路径损耗测量结果
	测量次数
	实测值(dB)

	1
	10.02

	2
	10.04

	3
	10.02

	4
	10.02

	5
	10.01

	6
	10.02

	7
	10.03

	8
	10.01

	9
	10.02

	10
	10.04


则测量结果试验标准差s =
[image: image23.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.011dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u3=s=0.011dB

C.2.3 不确定度合成
表C.4路径损耗不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	频谱分析仪幅度测量线性
	B
	0.07dB
	均匀分布
	
[image: image24.wmf]3


	0.040dB

	2
	系统失配
	B
	0.027dB
	反正弦分布
	
[image: image25.wmf]2


	0.019dB

	3
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.011dB


合成标准不确定度：uc =
[image: image26.wmf]å

=

3

1

2

i

i

u

 ≈0.046dB
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.10dB

C.3多普勒频移不确定度评定

C.3.1 不确定度来源

（1）频谱分析仪相对频率测量准确度引入的不确定度分量u1
（2）频率分辨力引入的不确定度分量u2
（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
C.3.2 不确定度分析

（1）频谱分析仪相对频率测量准确度引入的不确定度分量u1
由频谱分析仪的指标说明书得到，其相对频率测量准确度a1＝0.141Hz，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image27.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.081Hz

（2）频率分辨力引入的不确定度分量u2
被校基带衰落模拟器多普勒频移设为100Hz，则频谱分析仪扫宽设为200Hz，扫描点数1001，则频率分辨力引入的误差a2＝200Hz/1000≈0.2Hz，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image28.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.12Hz

（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
多普勒频移为100Hz时对被校基带衰落模拟器重复测量10次，测量结果如下表C.5：

表C.5 多普勒频移测量结果
	测量次数
	实测值(Hz)

	1
	100.014

	2
	100.014

	3
	100.015

	4
	100.015

	5
	100.015

	6
	100.015

	7
	100.014

	8
	100.015

	9
	100.015

	10
	100.016


则测量结果试验标准差s =
[image: image29.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.001Hz

标准不确定度使用试验标准差表示，则u3=s=0.001Hz

C.3.3 不确定度合成
表C.6多普勒频移不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	频谱分析仪相对频率测量准确度
	B
	0.141Hz
	均匀分布
	
[image: image30.wmf]3


	0.081Hz

	2
	频率分辨力
	B
	0.2Hz
	均匀分布
	
[image: image31.wmf]3


	0.12Hz

	3
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.001Hz


合成标准不确定度：uc =
[image: image32.wmf]å

=

3

1

2

i

i

u

 ≈0.15Hz
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc=0.30Hz

C.4频率响应不确定度评定

C.4.1 不确定度来源

（1）参考频率点幅度测量引入的不确定度分量u1
（2）测量频率点幅度测量引入的不确定度分量u2
（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
C.4.2 不确定度分析

（1）参考频率点幅度测量引入的不确定度分量u1
由网络分析仪的指标说明书得到，其幅度线性最大允许误差a1＝0.08dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image33.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.046dB

（2）测量频率点幅度测量引入的不确定度分量u2
标准不确定度同上u2=0.046dB

（3）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
重复测量10次，测量结果如下表C.7：

表C.7 频率响应测量结果
	测量次数
	实测值(dB)

	1
	0.03

	2
	0.04

	3
	0.02

	4
	0.02

	5
	0.01

	6
	0.03

	7
	0.05

	8
	0.02

	9
	0.03

	10
	0.05


则测量结果试验标准差s =
[image: image34.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.013dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u3=s=0.013dB

C.4.3 不确定度合成
表C.8频率响应不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	参考频率点幅度测量
	B
	0.08dB
	均匀分布
	
[image: image35.wmf]3


	0.046dB

	2
	测量频率点幅度测量
	B
	0.08dB
	均匀分布
	
[image: image36.wmf]3


	0.046dB

	3
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.013dB


参考频率点幅度和测量频率点幅度是由同一台网络分析仪测量得到，因此他们之间强相关，即相关系数为1。

合成标准不确定度：uc =
[image: image37.wmf]å

=

+

3

1

2

1

2

2

i

i

u

u

u

 ≈0.093dB
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.19dB

C.5直流偏置电压不确定度评定

C.5.1 不确定度来源

（1） 数字电压表测量引入的不确定分量u1
（2） 校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定分量u2
C.5.2 不确定度评定

（1）数字电压表测量引入的不确定分量u1
    数字电压表的DCV测量不确定度，由计量院的校准证书得到：（5～10）×10-5  （k=2），选择最大不确定度作为数字电压表DCV测量的不确定度

    标准不确定度 u1 =1×10-4 / 2=5×10-5
（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定分量u2
对幅度1V，进行10次重复性测量，测试结果如下表C.9：

表C.9 直流偏置电压测量结果
	测量次数
	幅度(V)

	1
	1.002

	2
	1.002

	3
	1.002

	4
	1.003

	5
	1.001

	6
	1.002

	7
	1.003

	8
	1.002

	9
	1.003

	10
	1.004


则测量结果试验标准差s =
[image: image38.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

/1≈8×10-4
标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=8×10-4
C.5.3 合成不确定度

 表C.10直流偏置电压不确定度分量综合表 

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	数字电压表测量
	B
	1×10-4
	/
	2
	5×10-5

	2
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	8×10-4


合成标准不确定度：uc =
[image: image39.wmf]å

=

2

1

2

i

i

u

 ≈8×10-4
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈2×10-3
C.6频谱纯度不确定度评定

C.6.1 不确定度来源

（1）频谱分析仪电平测量的频率响应引入的不确定度u1；
（2）频谱分析仪电平测量的线性引入的不确定度u2；

（3）N型电缆插入损耗的频率响应引入的不确定度u3；

（4）频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u4。

C.6.2 不确定度分析

（1） 频谱分析仪电平测量的频率响应引入的不确定度u1
由频谱分析仪的指标说明书得到，电平测量的频率响应最大允许误差a1＝1.5dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1＝
[image: image40.wmf]3


标准不确定度分量u1＝a1/ k1≈0.87dB

 （2）频谱分析仪电平测量的线性引入的不确定度u2
由频谱分析仪的指标说明书得到，频谱分析仪测量线性度最大允许误差a2＝0.12dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k2＝
[image: image41.wmf]3


标准不确定度分量u2＝a2/ k2≈0.0693dB

（3）N型电缆插入损耗的频率响应引入的不确定度u3
经过实测，N型电缆插入损耗的频率响应为a3＝0.5dB ，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3＝
[image: image42.wmf]3

 

标准不确定度分量u3＝a3/ k3≈0.289 dB

（4）频谱分析仪在校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u4
基带衰落模拟器输入频率1MHz，功率-10dBm，使用频谱分析仪基带衰落模拟器的二次谐波重复测量10次，测量结果如下表C.11：
表C.11 基带衰落模拟器二次谐波测量结果
	测量次数
	频谱分析仪测量二次谐波实测值(dBc)

	1
	-65.9

	2
	-65.3

	3
	-65.7

	4
	-65.2

	5
	-64.8

	6
	-65.4

	7
	-64.2

	8
	-65.7

	9
	-65.1

	10
	-64.7


则单次测量结果的试验标准差s =
[image: image43.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.5dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u4=s=0.5dB

C.6.3 不确定度合成

表C.12频谱纯度不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	频谱分析仪电平测量频率响应
	B
	1.5dB
	均匀分布
	
[image: image44.wmf]3


	0.87dB

	2
	频谱分析仪电平测量线性
	B
	0.12dB
	均匀分布
	
[image: image45.wmf]3


	0.0693dB

	3
	N型电缆插入损耗频率响应
	B
	0.5dB
	均匀分布
	
[image: image46.wmf]3


	0.289dB

	4
	频谱分析仪的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.5dB


合成标准不确定度uc=
[image: image47.wmf]å

=

4

1

2

i

i

u

≈1.1dB

    扩展因子k=2，扩展不确定度Ur = k×uc=2×1.1=2.2dB

C.7路径时延不确定度评定
C.7.1 不确定度来源

（1）网络分析仪时延测量最大允许误差引入的不确定度分量u1
（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2
C.7.2 不确定度分析

（1）网络分析仪时延测量最大允许误差引入的不确定度分量u1
由网络分析仪的指标说明书得到，其相对频率测量准确度a1＝0.1ns，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image48.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.058 ns

（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2
路径时延为1μs时对被校基带衰落模拟器重复测量10次，测量结果如下表C.13：

表C.13 路径时延测量结果
	测量次数
	实测值(μs)

	1
	1.0004

	2
	1.0004

	3
	1.0004

	4
	1.0005

	5
	1.0004

	6
	1.0004

	7
	1.0005

	8
	1.0004

	9
	1.0003

	10
	1.0004


则测量结果试验标准差s =
[image: image49.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.06 ns

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.06 ns

C.7.3 不确定度合成
表C.14路径时延不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	网络分析仪时延测量最大允许误差
	B
	0.1 ns
	均匀分布
	
[image: image50.wmf]3


	0.058 ns

	2
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.06 ns


合成标准不确定度：uc =
[image: image51.wmf]å

=

3

1

2

i

i

u

 ≈0.08ns
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.2ns
C.8 I/Q时延不平衡不确定度评定

不确定度同路径时延不确定度
C.9 I/Q幅度不平衡不确定度评定
  

C.9.1 不确定度来源

（1）网络分析仪幅度测量引入的不确定度分量u1
（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2
C.9.2 不确定度分析

（1）网络分析仪幅度测量引入的不确定度分量u1
由网络分析仪的指标说明书得到，其幅度线性最大允许误差a1＝0.08dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image52.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.046dB

（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
重复测量10次，测量结果如下表C.15：

表C.15 I/Q幅度不平衡测量结果
	测量次数
	实测值(dB)

	1
	0.03

	2
	0.04

	3
	0.02

	4
	0.02

	5
	0.01

	6
	0.03

	7
	0.05

	8
	0.02

	9
	0.03

	10
	0.05


则测量结果试验标准差s =
[image: image53.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.013dB

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.013dB

C.9.3 不确定度合成
表C.16 I/Q幅度不平衡不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	网络分析仪幅度测量
	B
	0.08dB
	均匀分布
	
[image: image54.wmf]3


	0.046dB

	2
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.013dB


合成标准不确定度：uc =
[image: image55.wmf]å

=

2

1

2

i

i

u

 ≈0.048dB
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.10dB
C.10 I/Q相位不平衡不确定度评定
   

C.10.1 不确定度来源

（1）网络分析仪相位测量引入的不确定度分量u1
（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u2
C.10.2 不确定度分析

（1）网络分析仪相位测量引入的不确定度分量u1
由网络分析仪的指标说明书得到，其相位最大允许误差a1＝0.5°，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1 =
[image: image56.wmf]3


则标准不确定度u1= a1/ k1≈0.29°
（2）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u3
重复测量10次，测量结果如下表C.17：

表C.17 I/Q相位不平衡测量结果
	测量次数
	实测值(°)

	1
	0.04

	2
	0.04

	3
	0.03

	4
	0.02

	5
	0.02

	6
	0.03

	7
	0.04

	8
	0.03

	9
	0.04

	10
	0.04


则测量结果试验标准差s =
[image: image57.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.008°

标准不确定度使用试验标准差表示，则u2=s=0.008°

C.10.3 不确定度合成
表C.18 I/Q相位不平衡不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	网络分析仪幅度测量
	B
	0.5°
	均匀分布
	
[image: image58.wmf]3


	0.29°

	2
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.008°


合成标准不确定度：uc =
[image: image59.wmf]å

=

2

1

2

i

i

u

 ≈0.29°
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.58°

C.11信道通路直通不确定度评定
   

C.11.1 不确定度来源

（1）测量电缆插入损耗引入的不确定度分量u1
（2）系统失配误差引入的不确定度u2
（3）频谱分析仪电平测量最大允许误差引入的不确定度u3
（4）频谱分析仪电平测量线性引入的不确定度u4
（5）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u5
C.11.2 不确定度分析

（1）测量电缆插入损耗引入的不确定度u3
经过实测，电缆插入损耗为a1＝0.3dB ，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k1＝
[image: image60.wmf]3

 

标准不确定度分量u1＝a1/ k1≈0.17 dB

（2）功率计测量过程中由系统失配误差引入的不确定度u2
根据仪表的指标说明书得到，基带衰落模拟器端口电压驻波比<1.5 ，即|Гs|=0.2；频谱分析仪输入输出端口电压驻波比≤1.2，即|Гu|=0.091，则失配误差a2=4.34×2×0.2×0.091=0.158dB，测量值落在该区间内的概率分布为反正弦分布k2=
[image: image61.wmf]2


标准不确定度u2=a2/k2≈0.11dB

（3） 频谱分析仪电平测量最大允许误差引入的不确定度u3
由频谱分析仪的指标说明书得到，电平测量最大允许误差a3＝0.62dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k3＝
[image: image62.wmf]3


标准不确定度分量u3＝a3/ k3≈0.36dB

 （4）频谱分析仪电平测量线性引入的不确定度u4
由频谱分析仪的指标说明书得到，频谱分析仪测量线性度最大允许误差a4＝0.12dB，测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k4＝
[image: image63.wmf]3


标准不确定度分量u4＝a4/ k4≈0.069dB

（5）校准过程中的连接及读数重复性引入的不确定度u5
重复测量10次，测量结果如下表C.19：

表C.19 信道通路直通测量结果
	测量次数
	实测值(dB)

	1
	-10.19

	2
	-10.37

	3
	-10.32

	4
	-10.42

	5
	-10.39

	6
	-10.46

	7
	-10.36

	8
	-10.30

	9
	-10.26

	10
	-10.36


则测量结果试验标准差s =
[image: image64.wmf]1

)

(

1

2

-

-

å

=

n

x

n

i

i

x

≈0.078dB
标准不确定度使用试验标准差表示，则u5=s=0.078dB
C.11.3 不确定度合成
表C.20 信道通路直通不确定度分量综合表

	序号
	不确定度分量

	
	不确定度来源
	类型
	测量误差或准确度
	分布类型
	包含因子
	标准不确定度

	1
	测量电缆插入损耗
	B
	0.3dB
	均匀分布
	
[image: image65.wmf]3


	0.17dB

	2
	系统失配误差
	B
	0.158dB
	反正弦分布
	
[image: image66.wmf]2


	0.11dB

	3
	频谱分析仪电平测量最大允许误差
	B
	0.62dB
	均匀分布
	
[image: image67.wmf]3


	0.36dB

	4
	频谱分析仪电平测量线性
	B
	0.12dB
	均匀分布
	
[image: image68.wmf]3


	0.069dB

	5
	校准过程中的连接及读数重复性
	A
	/
	/
	/
	0.078dB


合成标准不确定度：uc =
[image: image69.wmf]å

=

5

1

2

i

i

u

 ≈0.43dB
扩展因子k＝2，扩展不确定度U＝k uc≈0.86dB




JJF ×××─×××






































































































































PAGE  

_1317650386.unknown

_1428327951.vsd
基带衰落模拟器


电压表



_1428650211.unknown

_1428653463.unknown

_1435644763.vsd
10MHz参考


基带衰落模拟器


频谱分析仪


射频输入


10MHz参考


信号发生器


I路
输入


I路
输出



_1439297255.unknown

_1428653516.unknown

_1428651289.unknown

_1428645321.unknown

_1428325894.vsd
基带衰落模拟器


网络分析仪


I路
输入


I路
输出



_1428327321.unknown

_1419322638.unknown

_1428320390.vsd
基带衰落模拟器


频率计数器


10MHz参考输出


射频输入



_1403701614.unknown

_1419313063.unknown

_1386682662.unknown

_1296560489.unknown

_1297495629.unknown

_1307795950.unknown

_1296560508.unknown

_1220465569.unknown

_1296560459.unknown

_1144586485

